Załącznik nr 1 do oferty

………………………………….

pieczęć oferenta wraz z adresem i telefonem

PARAMETRY TECHNICZNE APARATU USG

| Lp. | Parametry/Warunek | Wymogi graniczne | Potwierdzenie wpisać TAK | OPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferent/Producent | ----------- | ---------------- |  |
| 2. | Nazwa i typ | ----------- | ---------------- |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | ----------- | ---------------- |  |
| 4. | Rok produkcji | 2011 |  | ------------ |
| I. | Wymagania ogólne |  |  |  |
| 1. | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK opisać |  |  |
| 2. | Ilość niezależnych kanałów nadawczo-odbiorczych nie mniej niż 5000 | TAK podać |  |  |
| 3. | Dynamika systemu – minimum 170 dB | TAK podać |  |  |
| 4. | Częstotliwość pracy min 2,0-18,0 MHz | TAK podać |  |  |
| 5. | Ilość gniazd przełączanych elektronicznie nie mniej niż 3 | TAK podać |  |  |
| 6. | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
| 7. | Wbudowany dysk twardy min 40 GB z archiwizacją obrazów statycznych i dynamicznych oraz możliwością zgrania na flash | TAK podać |  |  |
| 8. | Obrazowanie krzyżowe | TAK |  |  |
| 9. | Wielkość ekranu przekątna (w calach) nie mniej niż 19 | TAK podać |  |  |
| 10. | Minimalna głębokość penetracji (w cm) nie mniej niż 28 cm | TAK podać |  |  |
| 11. | Pamięć obrazów zapamiętanych w trybie CINE nie mniej niż 3000 | TAK podać |  |  |
| 12. | Minimalny zakres mierzonej prędkości przepływu dla Dopplera Pulsacyjnego 0,5 cm/s -10,5 m/s | TAK podać |  |  |
| 13. | Minimalny zakres mierzonej prędkości przepływu dla Dopplera Kolorowego 0,5 cm/s – 8,5 m/s | TAK podać |  |  |
| 14. | Zakres regulacji uchylności bramki dopplera kolorowego nie mniej niż +/- 20 stopni | TAK podać |  |  |
| 15. | Tryby pracy: B; B+B; PWD, CD, Duplex, Triplex, Power Doppler Kierunkowy | TAK podać |  |  |
| II. | Oprogramowanie |  |  |  |
| 1. | Badania położnicze | TAK |  |  |
| 2. | Badania ginekologiczne | TAK |  |  |
| 3. | Badania małych narządów | TAK |  |  |
| 4. | Badania naczyniowe | TAK |  |  |
| 5. | Badania urologiczne | TAK |  |  |
| 6. | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |  |
| 7. | Raporty z badań naczyniowych z możliwością edycji i dopisania komentarzy | TAK |  |  |
| 8. | Raporty z badań urologicznych z możliwością edycji i dopisania komentarzy | TAK |  |  |
| 9. | Raporty z badań transcranialnych z możliwością edycji i dopisania komentarzy | TAK |  |  |
| 10. | Raporty z badań położniczych z możliwością edycji i dopisania komentarzy | TAK |  |  |
| 11. | Raporty z badań serca płodu z możliwością edycji i dopisania komentarzy | TAK |  |  |
| 12. | Raporty z badań ginekologicznych z możliwością edycji i dopisania komentarzy | TAK |  |  |
| 13. | Możliwość jednoczesnego pomiaru w ciąży mnogiej. Podać | TAK min. 4 płody |  |  |
| 14. | Graficzna prezentacja pomiarów na siatce centylowej – min. FW (waga płodu), BPD (wymiar między-skroniowy), HC ( obwód główki), FL (długość kości udowej), AC (obwód brzucha), RI MCA (indeks oporu tętnicy środkowej mózgu), PI MCA (indeks pulsacji tętnicy środkowej mózgu), RI UA (indeks oporu tętnicy pępowinowej), PI UA (indeks pulsacji tętnicy pępowinowej) | TAK |  |  |
| III. | Głowice ultradźwiękowe |  |  |  |
| 1. | Głowica elektroniczna CONVEX do badań brzusznych | TAK podać typ |  |  |
| a. | Zakres pracy co najmniej 2,0-6,0 MHz | TAK podać |  |  |
| b. | Minimalna ilość elementów – 180 kryształów | TAK podać |  |  |
| c. | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
| d. | Obrazowanie krzyżowe | TAK |  |  |
| e. | Kąt skanowania min 60 stopni | TAK podać |  |  |
| f. | Przystawka biopsyjna o regulowanej średnicy min 0,6 do 2,4 mm | TAK podać typ |  |  |
| 2. | Głowica elektroniczna waginalna convex | TAK podać typ |  |  |
| a. | Zakres pracy co najmniej 3,0-10,0 MHz | TAK podać |  |  |
| b. | Minimalna ilość elementów – 128 kryształów | TAK podać |  |  |
| c. | Kąt obrazowania głowicy min. 1250 | TAK podać |  |  |
| d. | Płaszczyzny przyłączane za pomocą przycisków na głowicy | TAK |  |  |
| 3. | Głowica liniowa |  |  |  |
| a. | Zakres pracy co najmniej 3,0-10,0 MHz | TAK podać |  |  |
| b. | Min. Ilość elementów – 128 kryształów | TAK Podać |  |  |
| c. | Szerokość pola obrazowania 3-5 cm | TAK |  |  |
| IV. | Opcje (rozbudowa systemu) na dzień składania ofert |  |  |  |
| 1. | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową objętościową | TAK podać |  |  |
| 2. | Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty o opcję obrazowania 3D, 4D | TAK podać |  |  |
| V. | Pozostałe |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji min 24 miesiące | TAK podać |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
| 3. | Drukarka termiczna kolorowa | TAK podać typ |  |  |

…………………………………………………….

pieczęć i podpis osoby lub osób uprawnionych